- 义乌市中心医院关于内镜清洗槽项目推介论证会公告

义乌市中心医院拟对内镜清洗槽项目进行供应商推介论证会，欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、招标项目概况 ：内镜清洗槽项目

#### 二、采购需求一览表：

| #### 序号 | #### 采购内容 | #### 数量 | #### 预算单价 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 内镜清洗槽 | #### 1 | #### 100000元/台 | #### 详见采购需求 |

#### 三、技术参数：

1★	1.1按照国食药监械[2009]66号文件，清洗工作站从2009年2月20号起，生产厂家应具有二类医疗器械注册证（要求提供于标书中）

2	2.1内镜清洗工作站设计要符合卫生部《内镜清洗消毒技术规范（2016年版）》中的操作流程。标书中提供平面图，效果图及水电图，并做出详细说明。

3★	3.1全部设备，中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电（安全电压）

3.2触摸屏自动灌流器时间可自由设定≥0-30分钟。触摸屏自动灌流器一键完成注液、注气、吸引、计时，确保清洗质量。以防漏操作及误操作，稀释酶液或消毒液。

4	4.1清洗工作站设备高度，≥1.5m

4.2清洗槽内腔尺寸：1.方槽≥500*430*140-170mm

5	整个清洗工作站主体（台下柜、台面支撑架、干燥台、功能背板等）洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用改性PMMA高分子材料（化学名:甲基丙烯酸甲酯），用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好，耐侯性优良；抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复；对人体无毒性等特征及优点。为整体一次成型，无任何接缝所有倒角为大圆弧保证无卫生死角。

6	6.1台面采用倾斜式防泛水和四周设计有专门防泛水边，最前方采用大圆弧台面造型设计，槽面向内测倾斜5度，前端高于后端5厘米（需要提供清洗槽的外观专利证书）,使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不会流到柜门上或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒。

7	7.1.自动灌流器操作面板采用人性化“隐形设计”有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、不占操作空间。

7.2.自动灌流器由两部分组成：操作面板采用全触摸自动面板、执行部件。维修时只需单个更换、节约费用、维修方便。

7.3.执行部分由：高压水泵、电磁阀、供气管组成。

7.4.自动灌流，严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏。

7.5. 自动灌流器可以全自动一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时。在每次注液后，当灌流到倒数15～20s时自动注气，为集成芯片（可电脑程控），体积小、运行稳定、快速。

7.6.各种数据可自行自由设定（0～99分59秒），操作简单方便，计时准确。

7.7整套快速接头采用日本进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。

7.8.快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。

8	8.1.整套快速接头采用日本进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。

8.2.快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。

9	9.1气源处理器：过虑精度大于等于99%,从源头对空气进行过滤及杀菌处理,保障设备的用气洁净及内镜的安全.

9.2空压机：采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，有医疗器械注册证，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力：max0.75MPa  供气量：65L/min  储气量：30L  噪音≦60分贝  电压：220V  输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。

10	10.1中心处理器采用韩国进口气体处理器，气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，并从源头上对空气进行过滤及杀菌处理。为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02Mpa）, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

11	全不锈钢高压水枪：材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75MPa，由高压供水器精确调控水压。

12	12.1.全不锈钢高压气枪：材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，

12.2.特殊订制的内镜清洗专嘴锥型喷头，中端采用橡胶垫可防止吹管腔或吹内镜的注水注气孔时气会反弹，锥形喷头的后端有反弹片能有效地阻挡高压气反弹对操作人员造成冲击，能适用不同口径的内径接口。压力：0～0.75Mpa，由中心气体处理器精确调控气压。

13	给排水系统：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，英国进口陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

14	中心电源：要求整套清洗工作站配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，有效降低电对操作人员的危险性，整套清洗工作站中的定时器、高压供水器、水处理器、气体处理器等都采用12V的直流安全电压。

四、配置：

1、清洗流程：初洗，酶洗，清洗，浸泡、末洗，干燥，一套。

2、触摸屏全管道自动灌流器5套，快速接头5套,带PLC控制器计时器5套。

3、中心气体处理器1套，气源处理器1台、医用无油空压机1台

4、全304不锈钢水枪2把 ，全304不锈钢气枪2把

5、中心电源1台

6、给排水点位5个（全不锈钢水龙头，专用冷热水管件，专用下水器等）

五、保修期：≥2年

#### 六、论证资料提交要求

1.技术响应材料

①提供生产厂家相关资质（营业执照、医疗器械注册证及附件、生产许可证）；

②提供供应商相关资质（营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家对供应	商的各级授权书）；

③供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

④产品宣传彩页；

⑤产品2020年以后在浙江省省级医院、地市级三甲医院使用单位名录附合同或发票复印件；

⑥产品详细参数，产品优势参数请在用星号标注；

⑦设备的售后服务、维修保养方案；

⑧投标人认为须提供的其他资料；

2.商务响应材料：商务报价表

3.技术与商务响应材料分开包装，技术响应材料一式三份，并密封盖章。

- 七、报名截止时间：

按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将相关材料在2021年9月27日17时前邮寄至义乌市中心医院行政楼105室采购招标中心，联系人盛老师，0579-85208030。

- 八、论证时间： 2021年9月28日9：00，如时间有调整，根据报名情况电话通知。

义乌市中心医院                                                            2021年9月20日